Описание интерфейса весов серии AB.

Для получения персональным компьютером (ПК) результатов взвешивания используется интерфейс RS-232. Весы подключаются к последовательному COM порту компьютера кабелем длиной до 10 м в соответствии с одной из двух схем:

ПК                         Весы

DB-9F                       DB-9F

┌┐                          ┌┐

TXD   3 ││                          ││ 2  RXD

>────────────────────────────────────────────<

││                          ││

RXD   2 ││                          ││ 3  TXD

>────────────────────────────────────────────<

││                          ││

GRND  5 ││                          ││ 5  GRND

>────────────────────────────────────────────<

││                          ││

└┘                          └┘

ПК                         Весы

DB-25F                      DB-9F

┌┐                          ┌┐

TXD   2 ││                          ││ 2  RXD

>────────────────────────────────────────────<

││                          ││

RXD   3 ││                          ││ 3  TXD

>────────────────────────────────────────────<

││                          ││

GRND  7 ││                          ││ 5  GRND

>────────────────────────────────────────────<

││                          ││

└┘                          └┘

Режим работы асинхронного последовательного порта: скорость 19200 бод, режим двоичных данных, длина посылки 8 бит, 1 стоп бит, бит чётности отсутствует.

Обмен данными происходит строго по одному байту. ПК посылает байт данных и ждёт получения ответного байта от весов. Максимальное время ожидания не превышает 200 мс. Команды передаются пакетами длинной 8 байтов.

Протокол получения данных

- После настройки асинхронного порта необходимо послать два информационных пакета:

| 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В результате произойдёт очистка буфера обмена данными и его синхронизация. Восемь байт полученных в ответ на второй пакет должны иметь вид:

| 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- После синхронизации интерфейса следует послать два пакета вида:

| 0x53 | 0x69 | 0x6D | 0x70 | 0x6C | 0x65 | 0x7C | 0x01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 0x53 | 0x69 | 0x6D | 0x70 | 0x6C | 0x65 | 0x47 | 0x01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Восемь байт полученных в ответ на второй пакет содержат информацию о модели весов АВ и его серийный заводской номер.

| B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Байт B3 указывает на модель весов в соответствии с таблицей:

| Байт B3 | модель | Байт B3 | Модель весов |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00: | АВ60-01 | 0x08: | АВ60-01C |
| 0x01: | АВ120-01 | 0x09: | АВ120-01C |
| 0x02: | АВ210-01 | 0x0A: | АВ210-01C |
| 0x03: | АВ310-01 | 0x0B: | АВ310-01C |
| 0x04: | АВ600-1 | 0x0C: | АВ600-1C |
| 0x05: | АВ1200-1 | 0x0D: | АВ1200-1C |
| 0x80: | АВ60M-01 | 0x88: | АВ60M-01C |
| 0x81: | АВ120M-01 | 0x89: | АВ120M-01C |
| 0x82: | АВ210M-01 | 0x8A: | АВ210M-01C |
| 0x83: | АВ310M-01 | 0x8B: | АВ310M-01C |
| 0x84: | АВ600M-1 | 0x8C: | АВ600M-1C |
| 0x85: | АВ1200M-1 | 0x8D: | АВ1200M-1C |
| 0x10: | АВ60-01A | 0x98: | АВ60M-01A |
| 0x11: | АВ120-01A | 0x99: | АВ120M-01A |
| 0x12: | АВ210-01A | 0x9A: | АВ210M-01A |
| 0x13: | АВ310-01A | 0x9B: | АВ310M-01A |
| 0x14: | АВ600-1A | 0x9C: | АВ600M-1A |
| 0x15: | АВ1200-1A | 0x9D: | АВ1200M-1A |
| 0x20: | KM26 | 0x24: | KM2004 |
| 0x21: | KM106 | 0x25: | KM5004 |
| 0x22: | KM205 | 0x26: | KM10003 |
| 0x23: | KM1005 | 0x27: | KM20003 |

Три байта B4 (старший байт), B5 и B6 (младший байт) составляют целое число – заводской номер весов. Байт B7 должен быть равен 0x01, а байты B0, B1, B2 служат контрольными суммами. Если информация о модели и номере весов получена верная, то нулю должны равняться три суммы вида:

B0+B1+B2+B3+B4 = 0;

B1+B2+B3+B4+B5 = 0;

B2+B3+B4+B5+B6 = 0;

- Для получения значения веса необходимо посылать весам пакет вида:

| 0x53 | 0x69 | 0x6D | 0x70 | 0x6C | 0x65 | 0x47 | 0x01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Восемь байт полученных в ответ

| B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

содержат следующую информацию: B0, B1, B2 аналогично пункту 2 являются контрольными суммами, а байт B7 равен 0x01.

Три байта B4 (старший байт), B5 и B6 (младший байт) составляют целое число со знаком – показание веса на индикаторе весов.

Байт B3 сообщает дополнительную информацию. Три его младших бита Bit0, Bit1 и Bit2 определяют целое число от 0 до 6, и указывают на положение десятичной точки на индикаторе, где 0 соответствует крайнему левому знакоместу, а 6 – крайнему правому.

Bit3 всегда 0.

Bit4, Bit5 указывают на активные единицы измерения:

| Bit5 | Bit4 | единицы |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | граммы |
| 0 | 1 | караты |
| 1 | 0 | проценты |
| 1 | 1 | штуки |

Bit6 всегда 0.

Bit7 равен 1 при стабильных показаниях, 0 – при нестабильных.

Существует несколько ситуаций, когда весы не могут передавать результаты взвешивания:

- весы находятся в режиме ожидания (индикатор погашен);

- весы находятся в режиме калибровки;

- весы ожидают стабилизацию веса, чтобы выполнить тарирование;

- весы находятся в режиме настройки меню пользователя;

- произошла ошибка (например, весы перегружены).

Во всех перечисленных случаях программа ПК должна продолжать запросы до получения результатов взвешивания, когда три контрольные суммы станут равными 0.