Аналитические весы ВЛР-200 г

В зависимости от метода взвешивания на весах ВЛР–200 г-М измерения будут проводиться с различными погрешностями. Наибольшая точность (именно для этого случая пределы погрешности указаны в ТУ на весы) достижима только при соблюдении условий: Измерения проводят одним из методов точного взвешивания При расчёте результата взвешивания обязательно учитывают поправки на гири, участвующие в измерении, то есть работают с действительными, а не номинальными значениями массы гирь. Температура в помещении всегда находится в диапазоне значений (20±2) ºС. Методы точного взвешивания, в отличие от метода прямого взвешивания, позволяют исключить самую большую погрешность равноплечих весов - погрешность от неравноплечести. Например, в весах ВЛР-200 г предел допускаемой погрешности от неравноплечести равен ±1мг. Известно три метода: Гаусса (двойного противопоставления); Борда (замещения) и Менделеева (замещения). Общим для методов точного взвешивания является то, что для получения результата необходимо провести два взвешивания и по результатам двух взвешиваний рассчитывается окончательный результат - измеряемая масса объекта. Если взвешивание проводится методом прямого взвешивания (метод противопоставления: на одной чашке -взвешиваемый объект, а на другой - гири), то для получения результата достаточно одного взвешивания. Масса взвешиваемого объекта определяется по показаниям весов и суммарной массе (с поправками или без) участвующих во взвешивании гирь. В таблице 1 приведены расчётные значения погрешностей при различных способах взвешивания на весах ВЛР-200 г: методом точного взвешивания: а) с учётом поправок на гири б) без учёта поправок на гири методом прямого взвешивания: а) с учётом поправок на гири б) без учёта поправок на гири Таблица 1 Диапазоны взвешивания Погрешность взвешивания, +- мг Точное взвешивание Прямое взвешивание По техническим условиям ТУ 25-06.1131-79 (пределы) Без учета поправок на гири С учетом поправок на гири Без учета поправок на гири До 25 г 0,25 1,43 1,25 2,43 Св.25 до 50 г 0,50 2,48 1,50 3,48 Св. 50 до 100 г 0,50 2,88 1,50 3,88 Св. 100 до 200 г 0,75 3,80 1,75 4,80