## Аналитические весы ВЛР-200 г. Чем заменить?

Если Ваши методики выполнения измерений позволяют работать на аналитических весах ВЛР-200 г методом прямого взвешивания или не учитывать поправки на гири, то, ознакомившись с приведенными в таблице 1 предельными погрешностями на аналитические весы ВЛР-200 г и АВ210-01, Вы увидите, что можете для ваших целей использовать  АВ210-01 или АВ310-01 (наибольший предел взвешивания 310 г)

Таблица 1

| Диапазоны взвешивания | Предел погрешности взвешивания, +- мг | Предел допускаемой погрешности, +- мг, по ГОСТ 24104-2001 |
| --- | --- | --- |
|  | ВЛР-200 г | АВ210-01, АВ310-01 |
|  | Точное взвешивание | Прямое взвешивание |  |
|  | По техническим условиям ТУ 25-06.1131-79 | Без учета поправок на гири | С учетом поправок на гири | Без учета поправок на гири | При первичной поверке | В эксплуатации |
| До 25 г | 0,25 | 1,43 | 1,25 | 2,43 | 0,5 | 1,0 |
| Св.25 до 50 г | 0,50 | 2,48 | 1,50 | 3,48 | 0,5 | 1,0 |
| Св. 50 до 100 г | 0,50 | 2,88 | 1,50 | 3,88 | 1,0 | 2,0 |
| Св. 100 до 200 г | 0,75 | 3,80 | 1,75 | 4,80 | 1,0 | 2,0 |
| Св. 200 до НПВ |  |  |  |  | 1,5 | 3,0 |

В таблице 1 приведены расчётные значения пределов погрешностей при различных способах взвешивания на весах ВЛР-200 г:

- методом точного взвешивания:

а) с учётом поправок на гири

б) без учёта поправок  на гири

- методом прямого взвешивания:

а) с учётом поправок на гири

б) без учёта поправок на гири

Если суммарная масса тары и самой большой навески, с которой Вам приходится работать, не превышает 60 г, то целесообразно выбрать весы с наибольшим пределом взвешивания равным 60 г (НПВ=60 г) – модель АВ60-01. Возможно, что по аналогичным соображениям следует выбрать весы с НПВ=120 г, то есть модель АВ120-01 – таблица 2.

Таблица 2

| Диапазоны взвешивания | Предел допускаемой погрешности, +- мг, по ГОСТ 24104-2001 |
| --- | --- |
|  | АВ60-01, АВ120-01 |
|  | При первичной поверке | В эксплуатации |
| От 0,01 г до 50 г | 0,5 | 1,0 |
| Св. 50 г до НПВ | 1,0 | 2,0 |

# Для справки

Погрешность взвешивания на равноплечих весах определяется методом взвешивания. Наибольшая точность (именно для этого случая пределы погрешности указаны в ТУ на весы) достижима только при соблюдении двух условий:

- Измерения проводят одним из методов точного взвешивания

- При расчёте результата взвешивания обязательно учитывают поправки на гири, участвующие в измерении, то есть работают с действительными, а не номинальными значениями массы гирь.

Методы точного взвешивания, в отличие от метода прямого взвешивания, позволяют исключить самую большую погрешность равноплечих весов - погрешность от неравноплечести. Например, в весах ВЛР-200 г предел  допускаемой погрешности от неравноплечести равен ±1мг. Известно три метода: Гаусса (двойного противопоставления); Борда (замещения) и Менделеева (замещения). Общим для методов точного взвешивания является то, что для получения результата необходимо провести два взвешивания и по результатам двух взвешиваний рассчитывается окончательный результат - измеряемая масса объекта.

Если взвешивание проводится  методом  прямого взвешивания (метод противопоставления: на одной чашке -взвешиваемый объект, а на другой - гири), то для получения результата достаточно одного взвешивания. Масса взвешиваемого объекта определяется по показаниям весов и суммарной массе (с поправками или без) участвующих во взвешивании гирь.